## Plantilla
componente | descripción | valor | PDF | divisor | u estándar | c_i | gl | u_i(y) | varianza % | ranking
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
y nominal (nmol/mol) | 120
u_c (nmol/mol) | 0
nu_eff
k (95.45 %) | 2
U (nmol/mol) | 0
W (%) | 0

## Caso1_analizador
componente | descripción | valor | PDF | divisor | u estándar | c_i | gl | u_i(y) | varianza % | ranking
ruido (RMS) | spec 0.25 ppb RMS, tratada como u | 0.25 | normal_u | 1 | 0.25 | 1 |  | 0.25 | 2.0403 | 5 | 0
deriva cero 24h | spec <1 ppb, rectangular | 1 | rectangular | 1.7321 | 0.57735 | 1 |  | 0.57735 | 10.8819 | 4 | 0
deriva span 24h | SUPUESTO 1% de 120 ppb (spec real: 1%/mes) | 1.2 | rectangular | 1.7321 | 0.69282 | 1 |  | 0.69282 | 15.6699 | 3 | 0
linealidad | ±1% FS (200 ppb), rectangular | 2 | rectangular | 1.7321 | 1.1547 | 1 |  | 1.1547 | 43.5275 | 1 | 0
efecto presion | 0.36 ppb equivalente, SUPUESTO | 0.36 | rectangular | 1.7321 | 0.20785 | 1 |  | 0.20785 | 1.4103 | 6 | 0
resolucion | 0.1 ppb, rectangular (semiancho/2) | 0.05 | rectangular | 1.7321 | 0.028868 | 1 |  | 0.028868 | 0.027205 | 7 | 0
certificado calibr. | U = 1.8 ppb, k = 2, SUPUESTO | 1.8 | normal_U_k2 | 2 | 0.9 | 1 |  | 0.9 | 26.4429 | 2 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
y nominal (ppb) | 120
u_c (ppb) | 1.7502
nu_eff
k (95.45 %) | 2
U (ppb) | 3.5004
W (%) | 2.917

## Caso2_patron
componente | descripción | valor | PDF | divisor | u estándar | c_i | gl | u_i(y) | varianza % | ranking
repetibilidad | s de 3 ciclos (Tipo A) | 0.42 | normal_u | 1 | 0.42 | 1 | 2 | 0.42 | 13.8291 | 3 | 0.015558
certificado referencia | U(X)=0.5+0.01X ppb @100 -> 1.5, k=2 | 1.5 | normal_U_k2 | 2 | 0.75 | 1 |  | 0.75 | 44.098 | 1 | 0
falta de ajuste | residuo max regresion, rectangular | 0.6 | rectangular | 1.7321 | 0.34641 | 1 |  | 0.34641 | 9.4076 | 4 | 0
deriva entre verif. | cambio pendiente*nivel, rectangular | 0.5 | rectangular | 1.7321 | 0.28868 | 1 |  | 0.28868 | 6.533 | 5 | 0
aire cero | impureza <=1 ppb, rectangular | 1 | rectangular | 1.7321 | 0.57735 | 1 |  | 0.57735 | 26.1322 | 2 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
y nominal (ppb) | 100
u_c (ppb) | 1.1294
nu_eff | 104.5777
k (95.45 %) | 2.0243
U (ppb) | 2.2863
W (%) | 2.2863

## Caso3_EN14625
componente | descripción | valor | PDF | divisor | u estándar | c_i | gl | u_i(y) | varianza % | ranking
u_r,z repetib. cero | Tipo A | 0.3 | normal_u | 1 | 0.3 | 1 | 19 | 0.3 | 0.48673 | 11 | 0.00042632
u_r,lh repetib. 120 | Tipo A | 0.6 | normal_u | 1 | 0.6 | 1 | 19 | 0.6 | 1.9469 | 7 | 0.0068211
u_l,lh falta de ajuste | r_max=1.8% -> 1.8%*120/sqrt3 (valor=semiancho) | 2.16 | rectangular | 1.7321 | 1.2471 | 1 |  | 1.2471 | 8.4107 | 3 | 0
u_gp presion muestra | influencia | 0.8 | normal_u | 1 | 0.8 | 1 |  | 0.8 | 3.4612 | 5 | 0
u_gt temp. muestra | influencia | 0.7 | normal_u | 1 | 0.7 | 1 |  | 0.7 | 2.65 | 6 | 0
u_st temp. entorno | influencia | 0.5 | normal_u | 1 | 0.5 | 1 |  | 0.5 | 1.352 | 9 | 0
u_V tension | influencia | 0.3 | normal_u | 1 | 0.3 | 1 |  | 0.3 | 0.48673 | 11 | 0
u_H2O vapor de agua | interferente positivo | 1.5 | normal_u | 1 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 12.1682 | 2 | 0
u_int tolueno/xileno | interferentes | 1 | normal_u | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5.4081 | 4 | 0
u_av promediado | efecto de promediado | 0.6 | normal_u | 1 | 0.6 | 1 |  | 0.6 | 1.9469 | 7 | 0
u_dsc puertos | muestra vs calibracion | 0.5 | normal_u | 1 | 0.5 | 1 |  | 0.5 | 1.352 | 9 | 0
u_cg gas de calibr. | patron de calibracion | 3.34 | normal_u | 1 | 3.34 | 1 |  | 3.34 | 60.3305 | 1 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
y nominal (nmol/mol) | 120
u_c (nmol/mol) | 4.3001
nu_eff | 47177.0807
k (95.45 %) | 2.0001
U (nmol/mol) | 8.6004
W (%) | 7.167

## Leyenda
Leyenda y uso
PDF | divisor | uso | fórmula
normal_u | 1 | u estándar dada directamente | 1
normal_U_k2 | 2 | incertidumbre expandida U con k=2 | 2
rectangular | 1.7321 | semiancho a de distribución rectangular | SQRT(3)
triangular | 2.4495 | semiancho a de distribución triangular | SQRT(6)
arcoseno | 1.4142 | semiancho a de distribución arcoseno | SQRT(2)
Instrucciones
1. Ingrese componente, descripción, valor, PDF, c_i y gl en celdas amarillas.
2. Deje gl vacío para componentes Tipo B con grados de libertad infinitos.
3. divisor, u estándar, u_i(y), varianza %, ranking y totales se calculan con fórmulas vivas.
4. valor representa u, U o semiancho según PDF seleccionado.
5. Cambie y nominal para calcular W = 100·U/y nominal.
6. k usa distribución normal para nu_eff infinito y T.INV.2T para nu_eff finito, igual que script R.
Caso 3 es reconstrucción didáctica. Totales de referencia: u_c=4.3 nmol/mol y W=7.1 %.
Celdas azules/amarillas: entradas editables. Texto negro: fórmulas.