## Plantilla
componente | descripción | valor | PDF | divisor | u estándar | c_i | gl | u_i(y) | varianza % | ranking
y nominal (nmol/mol) | 120
u_c (nmol/mol)
nu_eff
k (95.45 %)
U (nmol/mol)
W (%)

## Caso1_analizador
componente | descripción | valor | PDF | divisor | u estándar | c_i | gl | u_i(y) | varianza % | ranking
ruido (RMS) | spec 0.25 ppb RMS, tratada como u | 0.25 | normal_u |  |  | 1
deriva cero 24h | spec <1 ppb, rectangular | 1 | rectangular |  |  | 1
deriva span 24h | SUPUESTO 1% de 120 ppb (spec real: 1%/mes) | 1.2 | rectangular |  |  | 1
linealidad | ±1% FS (200 ppb), rectangular | 2 | rectangular |  |  | 1
efecto presion | 0.36 ppb equivalente, SUPUESTO | 0.36 | rectangular |  |  | 1
resolucion | 0.1 ppb, rectangular (semiancho/2) | 0.05 | rectangular |  |  | 1
certificado calibr. | U = 1.8 ppb, k = 2, SUPUESTO | 1.8 | normal_U_k2 |  |  | 1
y nominal (ppb) | 120
u_c (ppb)
nu_eff
k (95.45 %)
U (ppb)
W (%)

## Caso2_patron
componente | descripción | valor | PDF | divisor | u estándar | c_i | gl | u_i(y) | varianza % | ranking
repetibilidad | s de 3 ciclos (Tipo A) | 0.42 | normal_u |  |  | 1 | 2
certificado referencia | U(X)=0.5+0.01X ppb @100 -> 1.5, k=2 | 1.5 | normal_U_k2 |  |  | 1
falta de ajuste | residuo max regresion, rectangular | 0.6 | rectangular |  |  | 1
deriva entre verif. | cambio pendiente*nivel, rectangular | 0.5 | rectangular |  |  | 1
aire cero | impureza <=1 ppb, rectangular | 1 | rectangular |  |  | 1
y nominal (ppb) | 100
u_c (ppb)
nu_eff
k (95.45 %)
U (ppb)
W (%)

## Caso3_EN14625
componente | descripción | valor | PDF | divisor | u estándar | c_i | gl | u_i(y) | varianza % | ranking
u_r,z repetib. cero | Tipo A | 0.3 | normal_u |  |  | 1 | 19
u_r,lh repetib. 120 | Tipo A | 0.6 | normal_u |  |  | 1 | 19
u_l,lh falta de ajuste | r_max=1.8% -> 1.8%*120/sqrt3 (valor=semiancho) | 2.16 | rectangular |  |  | 1
u_gp presion muestra | influencia | 0.8 | normal_u |  |  | 1
u_gt temp. muestra | influencia | 0.7 | normal_u |  |  | 1
u_st temp. entorno | influencia | 0.5 | normal_u |  |  | 1
u_V tension | influencia | 0.3 | normal_u |  |  | 1
u_H2O vapor de agua | interferente positivo | 1.5 | normal_u |  |  | 1
u_int tolueno/xileno | interferentes | 1 | normal_u |  |  | 1
u_av promediado | efecto de promediado | 0.6 | normal_u |  |  | 1
u_dsc puertos | muestra vs calibracion | 0.5 | normal_u |  |  | 1
u_cg gas de calibr. | patron de calibracion | 3.34 | normal_u |  |  | 1
y nominal (nmol/mol) | 120
u_c (nmol/mol)
nu_eff
k (95.45 %)
U (nmol/mol)
W (%)

## Leyenda
Leyenda y uso
PDF | divisor | uso | fórmula
normal_u | 1 | u estándar dada directamente | 1
normal_U_k2 | 2 | incertidumbre expandida U con k=2 | 2
rectangular | 1.7321 | semiancho a de distribución rectangular | SQRT(3)
triangular | 2.4495 | semiancho a de distribución triangular | SQRT(6)
arcoseno | 1.4142 | semiancho a de distribución arcoseno | SQRT(2)
Instrucciones
1. Ingrese componente, descripción, valor, PDF, c_i y gl en celdas amarillas.
2. Deje gl vacío para componentes Tipo B con grados de libertad infinitos.
3. divisor, u estándar, u_i(y), varianza %, ranking y totales se calculan con fórmulas vivas.
4. valor representa u, U o semiancho según PDF seleccionado.
5. Cambie y nominal para calcular W = 100·U/y nominal.
6. k usa distribución normal para nu_eff infinito y T.INV.2T para nu_eff finito, igual que script R.
Caso 3 es reconstrucción didáctica. Totales de referencia: u_c=4.3 nmol/mol y W=7.1 %.
Celdas azules/amarillas: entradas editables. Texto negro: fórmulas.