OBJETIVO: Establecer los requisitos para el embalaje y transporte de los instrumentos a usar para el ensayo de aptitud para la matriz aire ambiente de los gases contaminantes.

ALCANCE: Este Instructivo aplica para los equipos, analizadores, equipos auxiliares de los participantes del ensayo de aptitud.

DEFINICIONES: - Rack: Mueble para soportar los equipos o analizadores. - Gases: Sustancias químicas que no tienen forma ni volumen constante y tienden a llenar el recipiente que las contiene. - Gases tóxicos. Estos gases son extremadamente peligrosos para los seres vivos. Algunos gases tóxicos también son corrosivos y pueden causar daños al medio ambiente. Ejemplo: cloro, dióxido de azufre, monóxido de carbono, óxido de etileno. - Gases contaminantes criterio: Según la normatividad ambiental colombiana, son el monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO2), Ozono (O3) y Óxidos de nitrógeno (NO y NO2) ### Analizador Continuo de Gas: Equipo que es capaz de cuantificar la concentración de un gas determinado en intervalos de tiempo muy pequeños, lo que en la práctica lo transforma en un muestreo continúo. Estos equipos tienen la capacidad de almacenar estos datos en el tiempo, ya sea en una unidad interna o externa. ### Ítem de ensayo: El ítem de ensayo es una atmósfera de gas contaminante criterio en aire cero suministradas a través de un colector de distribución, generadas dinámicamente a partir de un Material Certificado de Referencia o de un fotómetro nivel 2 para el caso del Ozono.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: US EPA: EPA QA Handbook for Air Pollution Measurement Systems (Volume II – Ambient Air Quality Monitoring Program) Manuales técnicos de operación y mantenimiento de los fabricantes

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL INSTRUCTIVO:

El cliente (participante) es responsable de embalar el equipo de manera adecuada con las debidas protecciones contra las vibraciones o impactos que se pueden presentar en el transporte del mismo. Especiales protecciones se deben

dar a la pantalla y a las conexiones neumáticas.

EMBALAJE:

A continuación de describe una serie de recomendaciones para el embalaje:

| COMPONENTE | RECOMENDACIÓN |
| --- | --- |
| Caja de transporte | Estuche rígido (Pelican Case o similar), estanco al agua y con válvula de presión |
| Aislamiento interno | Espuma de poliuretano de alta densidad, moldeada a la forma del equipo |
| Sensores y sondas | Protecciones individuales, cubiertas antiestáticas y con amortiguación anti-vibración |
| Cables y accesorios | Bolsillos o compartimientos separados, etiquetados |
| Instrumentos con celda electroquímica o IR | Transportar en posición vertical, en estuche certificado para impacto |

Con respecto a tipo de sensor, tener en cuenta:

| GAS | TIPO DE SENSOR COMÚN | PRECAUCIONES ESPECÍFICAS DE EMBALAJE |
| --- | --- | --- |
| NOx, NO, NO₂ | Quimioluminiscencia | Evitar exposición a golpes. Desconectar líneas de muestra con tapones herméticos |
| SO₂ | Fluorescencia ultravioleta | Evitar ingreso de humedad. Sellar entrada de gases con tapones plásticos |
| CO | Infrarrojo no dispersivo (NDIR) | Cuidar de impactos y polvo. Transportar con cubiertas protectoras internas |
| O₃ | Absorción UV | No exponer al sol directo. Transportar en estuche opaco. |

TRANSPORTE:

| PARÁMETRO | RECOMENDACIÓN SEGÚN FABRICANTES |
| --- | --- |
| Temperatura | 5 – 35 °C (no dejar en vehículos expuestos al sol) |
| Humedad | 30 % – 60% RH. Usar bolsitas de gel de sílica |
| Vibración | Minimizar con empaques amortiguadores, preferiblemente resortes de suspensión o espuma |
| Orientación | Muchos analizadores deben ir en posición vertical. Ver manual específico |

Recomendaciones finales:

- NO transportes nunca los analizadores con gases conectados o presurizados.

- NO uses estuches genéricos sin pruebas de caída.

- NO expongas sensores activos a cambios bruscos de humedad y temperatura.

- NO utilices espuma que degrade químicamente con el tiempo (puede liberar VOCs que dañan los sensores).

Pasos para el ingreso al área de pruebas:

- Se asigna una identificación única e inequívoca por parte del Profesional de Proyectos, para que sea adherida al equipo / analizador, mientras dure la prueba.

- Al momento del ingreso tendrá una inspección general del estado físico del equipo por parte del Estudiante Auxiliar”, dejando registro del estado en que ingresa en el F-PSEA-01 Estado Instrumentos de Medición Ensayos de Aptitud. De igual forma, al finalizar las pruebas se dejará registro del estado en que sale el equipo.

- El equipo siempre deberá estar custodiado por el personal externo autorizado (participante).