Medellín, ## xxx 20##	C.PSEA-2#

xxxxxxxx

ASUNTO: Ensayo de Aptitud (EA) por Comparación Interlaboratorio – Medición de Gases Contaminantes Criterio

Referencia del EA: [CODIFICACION]

Estimado Participante,

A continuación presentamos la información detallada de la Ronda de Ensayos de Aptitud para Gases Contaminantes Criterio [CODIFICACION].

1. OBJETIVO DEL ENSAYO DE APTITUD

Evaluar el desempeño de los laboratorios participantes en la medición de gases contaminantes criterio (SO₂, NO/NO₂, CO y O₃). Los resultados permitirán a cada participante identificar oportunidades de mejora en sus actividades de medición, y emprender las acciones preventivas o correctivas necesarias para la mejora continua, asegurando la validez y fiabilidad de sus resultados.

2. ALCANCE Y PARÁMETROS DE MEDICIÓN

Este EA está dirigido a laboratorios que realizan mediciones de gases contaminantes criterio como parte de sus actividades rutinarias utilizando métodos de referencia y/o equivalentes US-EPA de acuerdo a lo establecido en la normativa nacional vigente.

Mensurandos:

- Dióxido de Azufre (SO₂)

- Monóxido de Carbono (CO)

- Ozono (O₃)

- Óxidos de Nitrógeno (NO y NO₂)

Niveles de Concentración: Se generarán dinámicamente varios niveles de concentración para cada gas, incluyendo un nivel cero, dentro de rangos relevantes para la vigilancia de la calidad del aire. Estas concentraciones se reportan en nmol/mol y/o umol/mol. Los intervalos de concentración están consignados en el formato adjunto:

- F-PSEA-02 - Cronograma Detallado

3. ÍTEM DE ENSAYO DE APTITUD

El ítem de ensayo consistirá en atmósferas de los gases contaminantes mencionados, generadas dinámicamente en aire cero.

- O₃: Generado mediante un generador de ozono trazable con un fotómetro nivel 2 en la cadena de trazabilidad de ozono.

- SO₂, CO, NO/NO₂: Generados por dilución dinámica a partir de Materiales de Referencia Certificados (MRC) trazables.

Las mezclas gaseosas serán suministradas a todos los participantes simultáneamente a través de un manifold de distribución de vidrio inerte para garantizar la homogeneidad y estabilidad de la muestra.

4. CRONOGRAMA

El calendario detallado con las fechas clave de este Ensayo de Aptitud (periodo de mediciones, envío de resultados, emisión de informes, etc.), así como un cronograma tentativo de la organización de la ronda, se suministran en los documentos adjuntos:

- F-PSEA-01 - Calendario del Ensayo de Aptitud

- F-PSEA-02 - Cronograma Detallado

Les solicitamos revisar este documento cuidadosamente para planificar su participación.

5. INSTRUCCIONES GENERALES Y TRANSPORTE

- Equipamiento: Es mandatorio que cada participante disponga de los siguientes elementos:

  - Instrumental Analítico: Analizador de gases específico para el mensurando de interés.

  - Sistema de Registro de Datos: Datalogger o computador con software para la adquisición y exportación de datos.

  - Calibrador dinámico incluído fotómetro con calibración vigente.

  - Sistema de aire cero.

  - Cilindro de gas patrón con certificado vigente (incluido regulador doble tapa y conectores)

  - Conexiones y accesorios para el sistema de medición y su respectiva calibración y verificación.

NOTA: El Laboratorio CALAIRE como organizador del EA no suministrará consumibles o repuestos para la atención de cualquier eventualidad de los instrumentos.

- Operación: Se espera que los participantes analicen los ítems de ensayo (gases suministrados) de la misma manera que analizan sus muestras rutinarias, utilizando sus procedimientos operativos estándar.

- Resultados: Se solicitará el reporte de mediciones promedio horaria para cada nivel de concentración a partir de los datos minutales. Estos promedios se deben reportar con tres (3) cifras decimales. Adicionalmente, al final de la ronda, se deben remitir los datos crudos minutales exportados desde los analizadores, siguiendo el formato que se indicará oportunamente.

- Embalaje y Transporte: Instrucciones detalladas sobre cómo embalar y transportar de forma segura sus instrumentos y cilindros se encuentran en el documento adjunto:

  - I-PSEA-01 - Instructivo de Embalaje y Transporte

NOTA: Los instrumentos deben estar tres (3) días antes del inicio de la prueba en el Laboratorio 401, Bloque 19A , Campus El Volador, Cra 65 No59A - 110. En caso de enviar los instrumentos a una dirección incorrecta, el laboratorio no se hace responsable durante el traslado de estos al espacio correspondiente.

Es responsabilidad de cada participante garantizar la integridad de sus equipos durante el transporte hacia y desde las instalaciones de CALAIRE. El Laboratorio no abrirá las cajas ni hará manipulación de los instrumentos.

6. PROTOCOLO DE MEDICIÓN EN SITIO (INSTALACIONES CALAIRE)

6.1. Protocolo de Actuación del Participante

### 6.1.1. Día 1 – Instalación y Calibración (salón contiguo al laboratorio)

- Recepción y ubicación: instalación de cada analizador en el salón contiguo al laboratorio (puestos asignados).

- Montaje por el participante: conexiones eléctricas y de gases propias, siguiendo sus POE internos.

- Verificaciones pre-ensayo: estabilidad, fugas, tiempos de respuesta, registro correcto de datos.
Calibración multipunto: cada participante realiza su calibración multipunto (cero, span y puntos intermedios) de acuerdo con su procedimiento interno vigente.

- Estado al cierre del día: los equipos quedan encendidos y estabilizados (condición continua) para garantizar repetibilidad al día siguiente.

### 6.1.2 Día 2-3 – Traslado al laboratorio y conexión al sistema

- Desmontaje y traslado: cada participante desmonta su analizador del salón contiguo y lo traslada al laboratorio.

- Instalación en rack: el equipo se instala en el rack designado bajo supervisión del operador técnico del organizador.

Esquema ilustrativo de la instalación y disposición de los analizadores durante la ronda

- Conexión al manifold: Cada puesto está marcado con el indicador de línea correspondiente al participante.

- Ensayo por contaminante (rondas):

  - Para el contaminante en curso (según F-PSEA-02), el organizador genera secuencialmente niveles de concentración (incluyendo cero).

  - Los analizadores censan cada nivel el tiempo establecido por el Coordinador del Ensayo.

  - Registro: cada laboratorio adquiere datos minutales y consolida el promedio horario por nivel.

- Cambio de contaminante:

  - Al finalizar la ronda de un contaminante,  el participante descarga los datos crudos del instrumento y los suministra al equipo organizador.

  - Los analizadores se desconectan del manifold.

  - Se realiza la preparación y conexión de los equipos para el siguiente contaminante, repitiendo el esquema de generación y censado de concentraciones.

  - El ciclo se repite hasta completar todos los mensurandos del cronograma.

- Desmontaje: una vez realizado el cambio de instrumento, embalar del equipo de forma segura y ordenada.

6.2. Recursos Suministrados por el Organizador

- Espacio de trabajo definido.

- Suministro eléctrico regulado (110V AC).

- Puerto de conexión de ¼” en teflón en el manifold de distribución.

7. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

El desempeño de cada participante se evaluará comparando sus resultados reportados contra los valores asignados determinados por CALAIRE (trazables a estándares internacionales). Se utilizarán los indicadores estadísticos establecidos en la norma ISO 13528:2022.

Incertidumbre del Valor Asignado (u(xₚₜ)):

Fuentes de incertidumbre (De acuerdo a lo establecido en la ISO 13528:2022)

- Caracterización

- Estabilidad

- Homogeneidad

Estadísticos de Desempeño:

- Puntuación Zeta (𝛇-score'): Utilizado para evaluar la desviación del resultado del participante respecto al valor asignado.

- Puntuación Eₙ (En-score): Utilizado para evaluar la concordancia del resultado considerando la incertidumbre expandida reportada por el participante (Ulab) y la del valor asignado (Uref).

Criterios de Calificación del Desempeño:

- |𝛇| ≤ 2.0: Desempeño Satisfactorio.

- 2.0 < |𝛇| < 3.0: Señal de Advertencia.

- |𝛇'| ≥ 3.0: Desempeño No Satisfactorio (Señal de Acción).

- |Eₙ| ≤ 1.0: Desempeño Satisfactorio.

- |Eₙ| > 1.0: Desempeño No Satisfactorio.

Requerimiento: Es mandatorio reportar el promedio de la medición y su incertidumbre de medida expandida asociada (k=2) para cada nivel de concentración evaluado. El no reporte de la incertidumbre puede afectar la evaluación de desempeño (Eₙ score).

8. CONFIDENCIALIDAD E IMPARCIALIDAD

CALAIRE garantiza la confidencialidad de la identidad de los participantes y sus resultados individuales. Se asignará un código único a cada laboratorio, el cual será utilizado en todos los informes y comunicaciones públicas relacionadas con los resultados. Se requiere que los participantes firmen el compromiso de no confabulación ni falsificación de resultados. CALAIRE opera con estricta imparcialidad en todas las fases del EA. La información puede ser remitida al IDEAM u organismos acreditadores, conforme a la política de confidencialidad del Laboratorio CALAIRE.

8. DECLARACIÓN

El participante declara haber leído y aceptado las condiciones del EA, incluyendo logística, conexión al manifold, esquema de generación de concentraciones, reporte de resultados e indicadores de desempeño.

Agradecemos su interés y compromiso con la calidad de las mediciones de calidad del aire. Esperamos contar con su valiosa participación.

Atentamente,

carmen elena zapata sánchez

Coordinadora de laboratorio CALAIRE

Facultad de Minas

Universidad Nacional de Colombia

Sede Medellín

Documentos Adjuntos:

F-PSEA-01 - Calendario del Ensayo de Aptitud

F-PSEA-02 - Cronograma Detallado

I-PSEA-01 - Instructivo de Embalaje y Transporte