# F-PSEA-06 — Plan de Ronda EA

Código: F-PSEA-06
Nivel: 4 — Formato / Registro
Estado: NO EJECUTADA en EA-PP2026-R2 — P2 (UPB) diferido a siguiente ronda
Oleada: 1
Prioridad: 🔴 Crítica

## Descripción

Formato para documentar el plan específico de cada ronda de EA. Incluye: identificación de la ronda, analito(s) y niveles de concentración, número y codificación de participantes, método del valor asignado, σ_pt aplicable, algoritmo estadístico seleccionado, cronograma de la ronda, personal asignado, equipos y CRM a utilizar, y criterios de aceptación. Es el documento operativo clave que se genera a partir de P-PSEA-09.

## Trazabilidad Normativa

| Norma | Cláusula(s) |
| --- | --- |
| ISO/IEC 17043:2023 | 7.2.1.3 |
| ISO 13528:2022 | 5 |

Justificación: Registro del plan aprobado de cada ronda

Fuente: trazabilidad_normativa_sgc.md

## Planificación de Contenido — EA-PP2026-R2 (Fase 2)

| Campo | Valor esperado |
| --- | --- |
| Identificación de ronda | EA-PP2026-R2 — Ronda Compleja Fase 2 — CALAIRE-EA Piloto |
| Analitos | CO, SO₂ |
| Niveles de concentración | Reutilización de CRM/niveles de Ronda Simple (permite comparación P1 vs P2) |
| Participantes | 1 (P2 = UPB) |
| Método valor asignado | CRM + dilución (x_pt = C_CRM × f_dilución) — mismos CRM que Ronda Simple |
| σ_pt | σ_pt = δ_E / 3 (mismo criterio que Ronda Simple) |
| Algoritmo estadístico | z-score directo contra valor de referencia (CRM) |
| Semana | Semana 2: cierre (post-Fase 1) |
| Duración | 1 jornada |
| CRM requeridos | Reutilizar cilindros de CO y SO₂ de la Ronda Simple |
| Equipos generador | Sistema de dilución dinámica / calibrador T700 o equivalente |
| Valor comparativo | Permite comparar z-score P2 (CO/SO₂) con z-score P1 (CO/SO₂ de Ronda Simple) |

### Campos a completar

- Identificación formal de la ronda (código, fecha)

- Analitos y niveles (documentar correspondencia con Ronda Simple)

- Verificación de vigencia de CRM reutilizados

- Equipos de generación y dilución asignados

- Cronograma detallado de la jornada

- Personal responsable con firmas

- Criterios de aceptación (s_hom ≤ 0,3×σ_pt, estabilidad ≤ 0,3×σ_pt)

- Método de cálculo de x_pt y σ_pt (idéntico a Ronda Simple)

- Plan de comparación con resultados de Ronda Simple

- Aprobación del plan por dirección técnica