# F-PSEA-06 Planificacion de ronda EA

Código: F-PSEA-06
Nivel: 4 — Formato / Registro
Estado: draft operativo — listo para diligenciamiento y aprobación (Fase 4 cerrada)
Oleada: 1
Prioridad: 🔴 Crítica

## 1. Propósito del formato

Formato para planificar, aprobar y controlar la ejecución de una ronda específica del esquema CALAIRE-EA. El documento consolida la identificación de la ronda, el alcance técnico, la asignación de participantes, los recursos críticos, el cronograma operativo, el enfoque estadístico pre-ronda y los puntos de aprobación requeridos antes de iniciar actividades en laboratorio.

## 2. Trazabilidad normativa

| Norma | Cláusula(s) |
| --- | --- |
| ISO/IEC 17043:2023 | 7.2.1.3 |
| ISO 13528:2022 | 5 |

Justificación: Registro del plan aprobado de cada ronda

Fuente: trazabilidad_normativa_sgc.md

## 3. Identificación y control documental

| Campo | Dato |
| --- | --- |
| Código interno de ronda | EA-PP2026-R1 |
| Nombre de la ronda | Ronda Simple — CALAIRE-EA Piloto |
| Tipo de ronda | Ronda piloto de participante único |
| Semana operativa | 20 al 25 de abril de 2026 |
| Jornada principal de medición | 1 jornada |
| Sede de ejecución | Laboratorio CALAIRE — UNAL Medellín (Bloque 19A, Campus El Volador, Cra 65 No 59A-110) |
| Versión del plan | 0.1 |
| Fecha de elaboración | 2026-04-10 |
| Elaboró | [POR DEFINIR] |
| Revisó | [POR DEFINIR] |
| Aprobó | [POR DEFINIR] |

## 4. Alcance técnico de la ronda

| Aspecto | Definición aprobada para esta ronda |
| --- | --- |
| Participante previsto | P1 = SIATA |
| Número de participantes | 1 |
| Analitos | CO y SO₂ |
| Naturaleza del ítem PT | Atmósfera gaseosa generada in situ en el manifold |
| Base metrológica del valor asignado | Referencia trazable a CRM + sistema de dilución |
| Enfoque estadístico | Valor de referencia trazable para x_pt y σ_pt prescrito |
| Puntaje aplicable | z' o ζ, según u(x_pt) y la información reportada por el participante |
| Estado esperado del formato | Listo para diligenciamiento y aprobación pre-ronda |

## 5. Tabla maestra de la ronda simple

| Elemento | Definición operativa | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Participante | P1 = SIATA | Contacto confirmado en comunicaciones previas |
| Analitos de la ronda | CO, SO₂ | No aplica operación multi-analito compleja |
| Ventana de instalación | Miércoles 22 de abril de 2026 | Confirmar hora de ingreso y montaje |
| Jornada de medición | Jueves 23 de abril de 2026 | Una jornada operativa |
| Devolución / cierre | Viernes 24 de abril de 2026 | Incluye check-out y retiro de materiales |
| Duración total de la ronda | 1 jornada de medición + actividades de soporte | Mantener separadas actividades previas y posteriores |
| Instrumentos previstos en manifold | 1 participante + sistema CALAIRE | No documentar aquí lógica de capacidad máxima de 8 equipos |

## 6. Participantes, contactos y prerrequisitos

| Campo | Registro requerido |
| --- | --- |
| Código del participante | P1 |
| Institución | SIATA |
| Contacto principal | Mauricio Ramírez |
| Correo de contacto | mauricio.ramirez@siata.gov.co |
| Registro F-PSEA-03 completo | [Sí/No - POR DEFINIR] |
| Equipos declarados por participante | [POR DEFINIR] |
| Cilindros propios declarados por participante | [POR DEFINIR] |
| Autorización de ingreso y acceso | [POR DEFINIR] |

Prerrequisitos de participación

- F-PSEA-03 diligenciado o actualizado en calaire-app antes del plazo pre-ronda.

- Confirmación de asistencia, personal visitante y equipos a ingresar.

- Verificación de que los cilindros del participante son materiales auxiliares y no forman parte del ítem PT.

- Aceptación de las instrucciones de medición, reporte y confidencialidad definidas en I-PSEA-09.

### 6.1 Criterios de elegibilidad aplicables a esta ronda

- Participación restringida a un laboratorio con capacidad operativa vigente para analizadores automáticos de gases contaminantes criterio bajo métodos US EPA o equivalentes reconocidos por el esquema.

- Disponibilidad de personal competente para instalación, verificación funcional y operación del equipo durante la jornada de medición.

- Declaración previa de la incertidumbre de medición o de la información necesaria para evaluar el desempeño con z' o ζ.

- Disponibilidad de cilindros, reguladores, calibrador dinámico u otros recursos propios del participante únicamente para su aseguramiento interno, sin interferir con el sistema generador del ítem PT.

- Cumplimiento de las condiciones logísticas y de seguridad indicadas en I-PSEA-01, I-PSEA-09 y en la comunicación oficial pre-ronda.

### 6.2 Información que debe suministrar el participante antes de la ronda

| Información requerida | Propósito | Estado |
| --- | --- | --- |
| Relación de equipo(s) a ingresar, serial y método de medición | Control de acceso y asignación operativa | [POR DEFINIR] |
| Personal autorizado del participante | Ingreso, SST y trazabilidad de la visita | [POR DEFINIR] |
| Necesidades de servicios auxiliares | Verificar compatibilidad eléctrica y de instalación | [POR DEFINIR] |
| Confirmación de recepción de instrucciones y cronograma | Evidencia de preparación pre-ronda | [POR DEFINIR] |
| Capacidad para reporte de resultados e incertidumbre | Definir evaluación del desempeño | [POR DEFINIR] |

## 7. Recursos críticos y condiciones de operación

### 7.1 Recursos de CALAIRE

| Recurso | Registro requerido | Estado |
| --- | --- | --- |
| CRM de CO | Proveedor, lote, certificado, vigencia | [POR DEFINIR] |
| CRM de SO₂ | Proveedor, lote, certificado, vigencia | [POR DEFINIR] |
| Sistema de dilución dinámica | Equipo, serial, estado de verificación | [POR DEFINIR] |
| Aire cero / suministro auxiliar | Fuente y condición operativa | [POR DEFINIR] |
| Manifold de distribución | Identificación, puertos habilitados, limpieza | [POR DEFINIR] |
| UPS / respaldo eléctrico | Equipo asignado y autonomía | [POR DEFINIR] |
| Monitoreo ambiental | Temperatura, presión, HR | [POR DEFINIR] |

### 7.1.1 Proveedores externos y servicios asociados

| Tipo de servicio o suministro | Aplicación en la ronda simple | Contacto / registro |
| --- | --- | --- |
| Suministro de CRM | Provisión de gases de referencia certificados para CO y SO₂ | [POR DEFINIR] |
| Calibración o verificación externa de equipos de referencia | Aplicable solo si existe certificado vigente usado como soporte de trazabilidad | [POR DEFINIR] |
| Soporte de transporte o ingreso especial | Aplicable si se requiere movilización controlada de cilindros o equipos auxiliares | [POR DEFINIR / NO APLICA] |
| Asesoría técnica externa | No participa en la operación de la ronda salvo autorización documentada | [POR DEFINIR / NO APLICA] |

### 7.2 Personal autorizado

| Rol | Responsable | Función en la ronda |
| --- | --- | --- |
| Coordinación EA | [POR DEFINIR] | Aprobación operativa y coordinación con participante |
| Responsable técnico CALAIRE | [POR DEFINIR] | Operación del sistema de generación y control del manifold |
| Soporte metrológico / estadístico | [POR DEFINIR] | Confirmación de x_pt, σ_pt y criterio de score |
| Apoyo logístico / acceso | [POR DEFINIR] | Ingreso, custodia y cierre documental |

### 7.2.1 Matriz de roles y responsabilidades

| Actividad | Coordinación EA | Responsable técnico CALAIRE | Soporte metrológico / estadístico | Apoyo logístico / acceso | Participante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisión del paquete pre-ronda | A | C | I | I | I |
| Revisión de prerrequisitos y acceso | A | I | I | R | C |
| Verificación de CRM, manifold y condiciones ambientales | I | A/R | C | C | I |
| Definición y aprobación de x_pt, u(x_pt) y σ_pt | I | C | A/R | I | I |
| Check-in, montaje y asignación de puerto | C | R | I | A/R | R |
| Ejecución de medición y registro en sitio | I | A/R | C | I | R |
| Recepción de resultados y control de integridad | A/R | C | C | I | R |
| Cierre, devolución y tratamiento de incidentes | A | R | I | A/R | C |

Convención: A aprueba, R ejecuta, C apoya técnicamente, I recibe información.

### 7.3 Criterios operativos del ítem PT

| Criterio | Definición |
| --- | --- |
| Origen del ítem PT | Atmósfera generada in situ con CRM trazables |
| Punto de entrega | Puerto asignado en manifold |
| Control de custodia | Registro de MRC, montaje, verificación y cierre |
| Restricción clave | Los cilindros del participante no se conectan al sistema de generación CALAIRE |

### 7.3.1 Producción, control y custodia del ítem PT

- La producción del ítem PT se basa en CRM vigentes, sistema de dilución validado, aire cero conforme y control previo de fugas en la línea de distribución.

- El manifold, tubería, acoples y puertos habilitados deben verificarse antes de la instalación del participante para confirmar limpieza, compatibilidad e inerticidad operativa.

- La resolución temporal de seguimiento y las variables ambientales deben quedar registradas durante la jornada de medición como soporte de estabilidad operativa.

- El almacenamiento transitorio de cilindros y equipos auxiliares del participante debe mantenerse segregado del sistema de generación del ítem PT.

- Toda desviación que comprometa homogeneidad, estabilidad, presión, flujo o seguridad debe activar evaluación inmediata de continuidad de la ronda.

### 7.3.2 Respuesta ante pérdida, deterioro o incidente del ítem PT

| Escenario | Respuesta mínima requerida | Registro asociado |
| --- | --- | --- |
| Fuga o pérdida de estanqueidad | Suspender operación, aislar línea afectada y verificar condición segura antes de reanudar | F-PSEA-08 / registro de incidente |
| Deterioro del CRM o vencimiento documental | Retener uso del material y sustituir solo con referencia aprobada y vigente | Este plan / soporte metrológico |
| Inestabilidad no aceptable del sistema generador | Evaluar repetición, ajuste o cancelación de la corrida conforme al criterio técnico; la decisión la toma Coordinación EA con concepto del Responsable técnico CALAIRE antes de continuar | F-PSEA-08 / decisión técnica documentada |
| Daño durante check-in o desmontaje | Documentar afectación, custodiar evidencia y comunicar decisión al participante | F-PSEA-11 / registro de incidente |

## 8. Cronograma operativo de la ronda

| Momento | Actividad | Responsable | Registro asociado |
| --- | --- | --- | --- |
| T-14 | Envío de paquete pre-ronda y solicitud de actualización F-PSEA-03 | Coordinación EA | F-PSEA-03 / comunicación oficial |
| T-7 | Confirmación de participación, equipos y acceso | Coordinación EA | F-PSEA-03 / F-PSEA-04 / F-PSEA-07 |
| T-1 a Día 0 | Verificación de CRM, manifold, respaldo eléctrico y condiciones del laboratorio | Técnico CALAIRE | F-PSEA-08 / este plan |
| Día 1 | Ingreso del participante, check-in y montaje | Coordinación EA + Técnico CALAIRE | F-PSEA-11 |
| Día 2 | Ejecución de medición CO y SO₂ | Técnico CALAIRE + Participante | F-PSEA-08 / F-PSEA-12 |
| Día 3 | Desmontaje, devolución y cierre | Coordinación EA + Participante | F-PSEA-11 |

Secuencia resumida de la ronda

| Hito | Fecha | Estado esperado |
| --- | --- | --- |
| Instalación | 2026-04-22 | Montaje completado y puerto asignado |
| Medición | 2026-04-23 | Jornada ejecutada conforme al plan |
| Devolución | 2026-04-24 | Check-out y retiro de materiales |

### 8.1 Actividades y resultados esperados del participante

| Actividad del participante | Resultado esperado | Registro asociado |
| --- | --- | --- |
| Verificar instalación y condiciones del equipo antes de iniciar | Equipo apto para medición y sin desviaciones críticas | F-PSEA-11 / bitácora del participante |
| Ejecutar las mediciones conforme al instructivo de ronda | Serie de datos válidos por analito y nivel aplicado | F-PSEA-12 / plantilla de datos |
| Reportar resultados, incertidumbre y observaciones técnicas | Entrega completa para evaluación del desempeño | F-PSEA-12 / aplicativo |
| Informar incidentes u observaciones operativas | Trazabilidad de eventos que afecten la interpretación de resultados | Registro complementario de ronda |

### 8.2 Información y cronograma suministrados al participante

- Comunicación oficial con ventana operativa, contacto de coordinación y fecha límite de confirmación.

- Instrucciones de ingreso, embalaje, transporte, seguridad y requisitos de servicios.

- Cronograma pre-ronda con hitos T-14, confirmación documental, instalación, medición y cierre.

- Indicación de rangos tentativos de trabajo y de que los setpoints definitivos se controlan en sitio por CALAIRE.

- Indicación de que el reporte de resultados se realiza en formato normalizado y dentro del plazo definido por el esquema.

### 8.3 Fechas de medición y reporte para esta ronda

| Hito | Criterio definido para la ronda simple |
| --- | --- |
| Frecuencia de distribución | Ronda única dentro del piloto 2026 |
| Ejecución de mediciones | Jornada principal el 2026-04-23 |
| Ventana de reporte de resultados | 15 días posteriores a la finalización de las mediciones (límite 2026-05-08) |
| Emisión de retroalimentación o devolución preliminar | Sujeta a revisión técnica interna del esquema |

## 9. Control estadístico pre-ronda

| Campo | Criterio a documentar | Fuente |
| --- | --- | --- |
| x_pt | Valor de referencia trazable a CRM + dilución | I-PSEA-07 / I-PSEA-08 |
| u(x_pt) | Incertidumbre del valor asignado | I-PSEA-08 |
| σ_pt | Valor prescrito por analito | I-PSEA-07 |
| Tipo de score | z' o ζ | I-PSEA-07 |
| Justificación estadística | n=1, no aplica consenso entre participantes | I-PSEA-07 |

### 9.1 Criterios de diseño estadístico aplicables a esta ronda

- No se documenta en este formato ningún método de consenso por mediana, promedio robusto o NIQR para cálculo del valor asignado.

- La ronda se diseña con participante único; por tanto, el plan debe registrar referencia trazable y σ_pt prescrito.

- La selección final entre z' y ζ depende de la relación entre u(x_pt) y σ_pt, así como de la incertidumbre reportada por el participante.

- Los valores numéricos finales de x_pt, u(x_pt) y σ_pt permanecen como dato pendiente hasta aprobación técnica.

### 9.2 Rangos de trabajo y niveles esperados

| Analito | Rango general de referencia del esquema | Observación para la ronda simple |
| --- | --- | --- |
| CO | 0 a 10 ppm | Los setpoints finales se aprobarán pre-ronda y no se fijan en este formato |
| SO₂ | 0 a 500 ppb | Los niveles operativos se seleccionan según disponibilidad metrológica y objetivo de la ronda |

### 9.3 Riesgos técnicos y controles asociados

| Riesgo técnico | Impacto potencial | Control previsto |
| --- | --- | --- |
| Falta de homogeneidad o estabilidad del ítem PT | Invalida la comparabilidad de resultados | Verificación previa y monitoreo durante la ronda |
| Caída de presión, fuga o flujo inadecuado | Sesgo en concentración entregada al participante | Prueba de estanqueidad y supervisión del manifold |
| Variación ambiental fuera de control | Afecta estabilidad instrumental y del sistema generador | Registro continuo y control ambiental |
| Fallo instrumental del participante o del sistema CALAIRE | Interrumpe la ejecución o limita la validez de datos | Verificación funcional, contingencia y registro de incidente |
| Error de conexión, montaje o identificación de puerto | Riesgo de datos no trazables | Check-in documentado y asignación controlada |

### 9.4 Trazabilidad metrológica y evaluación del desempeño

- El valor asignado se fundamenta en CRM con trazabilidad metrológica documentada y en un sistema de dilución controlado por CALAIRE.

- La incertidumbre del valor asignado se documenta a partir de la cadena metrológica aplicable y de los componentes relevantes del sistema de generación.

- Para esta ronda todos los participantes emplean el mismo enfoque metodológico de medición; no se prevé segregación de resultados por métodos distintos.

- La evaluación del desempeño se realizará con z' o ζ conforme al diseño estadístico aprobado y a la información reportada por el participante.

### 9.5 Homogeneidad y estabilidad en esta ronda

- Para la ronda simple no se desarrolla un estudio de homogeneidad entre unidades distribuidas, dado que el ítem PT es una atmósfera generada in situ.

- Sí aplica verificar estabilidad operativa del sistema generador, consistencia del flujo y comportamiento del nivel suministrado durante la jornada de medición.

- Cualquier evidencia de inestabilidad relevante debe registrarse y evaluarse antes de aceptar los resultados para comparación.

## 10. Criterios de aceptación y liberación de la ronda

| Verificación | Criterio mínimo | Estado |
| --- | --- | --- |
| CRM vigentes | Certificados válidos para CO y SO₂ | [POR DEFINIR] |
| Recursos críticos disponibles | Sistema de dilución, manifold, UPS y aire cero disponibles | [POR DEFINIR] |
| Documentación pre-ronda completa | F-PSEA-03, F-PSEA-04, cronograma y comunicaciones emitidas | [POR DEFINIR] |
| Diseño estadístico aprobado | x_pt, σ_pt y score definidos por instructivo | [POR DEFINIR] |
| Responsables asignados | Roles nominales y firmas disponibles | [POR DEFINIR] |

### 10.1 Integridad de resultados, reporte y devoluciones

| Control | Aplicación en la ronda simple | Estado |
| --- | --- | --- |
| Formato normalizado de reporte | Cargue de resultados mediante plantilla o aplicativo definido por el esquema | [POR DEFINIR] |
| Entrega de datos crudos o soporte mínimo | Requerido cuando sea necesario sustentar evaluación técnica | [POR DEFINIR] |
| Revisión interna de consistencia | Validación de completitud, unidades y trazabilidad antes del análisis | [POR DEFINIR] |
| Retroalimentación al participante | Devolución preliminar o informe según cronograma del esquema | [POR DEFINIR] |
| Incumplimiento de ventana de reporte (>15 días) | Activar recordatorio formal, registrar incidente administrativo y definir si el resultado se procesa fuera de plazo con observación o se declara extemporáneo | [POR DEFINIR] |

### 10.2 Confidencialidad y publicidad de resultados

- Los resultados individuales del participante se gestionan con control de acceso y uso restringido al esquema CALAIRE-EA y a los fines autorizados del programa.

- La difusión externa de conclusiones debe respetar la codificación del participante y las reglas de confidencialidad definidas en la documentación del esquema.

- Cuando aplique, se informará al participante la posibilidad de uso de resultados dentro de procesos institucionales o de acreditación asociados al programa.

### 10.3 Adaptaciones y exclusiones explícitas de esta ronda

- No aplica capacidad simultánea de hasta ocho instrumentos; esta ronda se planifica para un solo participante conectado al manifold CALAIRE.

- No aplica valor asignado por consenso, promedio robusto, mediana ni cálculo interlaboratorio multi-participante.

- No aplica distribución de múltiples ítems físicos homogéneos; el ítem PT se genera y entrega in situ.

- No aplica clasificación por diferentes métodos de medición, porque la ronda se diseña sobre un marco metodológico comparable para gases criterio.

- Los elementos del documento general asociados a operación continua del programa se incorporan aquí solo cuando afectan la ejecución de esta ronda específica.

## 11. Campos pendientes de diligenciamiento

- Código formal de la ronda.

- Niveles de concentración y setpoints aprobados para CO y SO₂.

- Identificación completa de CRM y certificados vigentes.

- Responsables nominales de coordinación, operación y revisión.

- Valores aprobados de x_pt, u(x_pt) y σ_pt por analito.

- Firmas de elaboración, revisión y aprobación.

## 12. Aprobaciones

| Cargo | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboró | [POR DEFINIR] | [POR DEFINIR] | [POR DEFINIR] |
| Revisó | [POR DEFINIR] | [POR DEFINIR] | [POR DEFINIR] |
| Aprobó | [POR DEFINIR] | [POR DEFINIR] | [POR DEFINIR] |